中央研究院原子與分子科學研究所強場物理與超快技術實驗室

- 為避免光學元件無法達到廠商宣稱的規格而造成爭議，投標廠商必須於投標前提供測試樣品。機關使用單位會於一週內通知測試結果，測試條件與方法如下所述。

- 測試通過之廠商，請於投標時檢附使用單位開立之測試合格證明正本供查驗。

- 若是投標廠商所代理或是生產之產品，過去已通過本單位之測試，則僅需於投標時，檢附機關使用單位所開立之測試合格證明正本供查驗，不必再次提供測試樣品。

光學元件測試流程

本單位對於廠商所提供之光學元件樣品，會統一針對其「反射率」、「表面平整度」、「損壞閾值」以及「色散」四項規格進行測試，以確認其品質達到投標規格書所宣稱之規格，並符合招標文件之要求。通過此四項測試之光學元件，本實驗室將開立合格證明。其測試流程如下：

- 反射率測量 (reflectivity)

  - 平均反射率測量：
[1] 選擇對應波長的雷射系統為光源。
[2] 依照待測元件之工作角度與入射光極化方向，將雷射光導入待測元件。
[3] 以雷射功率計量測入射光與反射光的功率，二者相除即得到平均反射率。
[4] 測量結果符合原訂規格者為合格。

  - 寬頻反射率測量：
[1] 將前項之雷射功率計更換為光譜儀，測量入射光與反射光之光譜，二者相除即得到反射率對波長曲線圖。
[2] 測量結果符合原訂規格者為合格。

- 表面平整度測量 (surface flatness)

  - 本實驗室備有麥克森式干涉儀，將待測元件置於干涉儀的第一分支光路，其反射光與第二分支光路干涉形成干涉條紋圖，以CCD攝影機擷取此干涉條紋，計算其干涉條紋之偏移量，即得到待測元件之表面平整度。

  - 測量結果高於或是等於原訂規格者為合格。

- 損壞閾值測量 (damage threshold)

  - 本實驗室備有兩種高能脈衝雷射系統，第一種為Q開關之倍頻摻釹釔鋁石榴石 (Nd:YAD) 雷射系統，其可以提供能量2.5 J、波長1064 nm、脈衝時寬10 ns或是能量1.4 J、波長532 nm、脈衝時寬10 ns的高能雷射脈衝。第二種為被動鎖模鈦藍寶石 (Ti:Sapphire) 雷射系統，其可以提供能量最高3 J、波長800 nm與900 nm、脈衝時寬30 fs或是200 ps的高能雷射脈衝。

  - 選擇適當之雷射系統，利用透鏡將其輸出光束聚焦於待測元件上，然後逐步增加雷射能量，使其光通量(fluence)或是光強度(intensity)達到損壞閾值的規格。

  - 連續轟擊待測元件半個小時，測試其耐久度。

  - 連續轟擊半個小時後而無任何損壞者為合格。

  - 若無適當之雷射系統(輸出波長與脈衝時寬不同)，則選用相近波長與脈衝時寬的雷射測試。對於波長與脈衝時寬改變而導致其損壞閾值的變化，由以下公式換算：

其中D為損壞閾值，為入射光波長，為脈衝時寬。

- 色散測量 (dispersion)

  - 本實驗室備備有頻率解析光閘(frequency-resolved optical gating, FROG)，可以精確測量超快雷射脈衝在頻譜上的強度與相位。

  - 使用鈦藍寶石雷射系統輸出之30 fs超快雷射脈衝，依照待測元件之工作角度與入射光極化方向，將雷射光導入待測元件。

  - 以頻率解析光閘分別測量入射脈衝與反射脈衝在頻譜上的相位，二者相減即為待測元件的色散量，對此色散量以其中心頻率做泰勒展開式，即可得到各階色散值。

  - 測量所得之每一階色散值都小於或是等於原訂規格者為合格。

- 以上四項測試，除因光學元件之種類不同而免測試之項目外，若有任何一項未達合格標準，則此元件測試總結果為不合格。

中央研究院原子與分子科學研究所強場物理與超快技術實驗室

光學元件測試合格證明書

| 生產者： | 型號： | 代理商： |
| --- | --- | --- |

| 測試項目 | 設 定 | 測試結果 |
| --- | --- | --- |
| 反射率 reflectivity | 雷射系統： 入射光功率： 反射光功率： 平均反射率： 反射率 vs. 波長： | 合格 不合格 |
| 表面平整度 surface flatness | 表面平整度： | 合格 不合格 |
| 損壞閾值 damage threshold | 雷射系統： 波長： 脈衝時寬： 光束截面大小： 入射光功率： 光通量 (J/cm2)： 光強度 (W/cm2)： | 合格 不合格 |
| 色散 dispersion | 二階色散： 三階色散： 四階色散： | 合格 不合格 |
| 總結果 |  | 合格 不合格 |

測試日期________________

測試人員簽名________________

強場物理與超快技術實驗室總監________________