325實驗室外循環水水溫監控警報器響起

因應措施

- 325實驗室水溫監控警報器開關及位置

(1) 電源開關

圖(甲)

(2) 溫度監控系統

圖(乙)

- 中研院原分所地下室一樓冷卻水機溫度計位置

圖(丙)

目前正常工作溫度：數位式：16.2℃；類比式：19.5 (2005/05/25 紀錄)

溫度監控系統：進水溫度 20.1  ℃ (變動值19.8℃~20.2℃)

出水溫度 23  ℃

不正常工作溫度： 38 ℃ (2005/01/26發生異常，約1小時之後紀錄)

- 水溫警報器響起緊急處理措施

(1) 紀錄異常進水溫度，見圖(乙)

(2) 查看地下室外循環水冷卻水機溫度，見圖(丙)

- 若地下室外循環水冷卻水機為正常工作溫度或低於25℃，若確定是否

為冷卻水機的冰水溫度不穩定，造成實驗室偵測的溫度變動大於1℃，並通知原分所區實驗系統工程師處理並由其更改溫度監控系統警告溫度

●更改後的警告溫度請依當時溫度變化的最大值高1℃

例：溫度變化19.7~20.7 ℃ → 設為21.7℃

溫度變化23.5~24.5 →設為25℃ (不可大於25℃)

●若發生此情形，經實驗系統工程師處理後，請密切注意外循環水水溫變化

※若地下室外循環水冷卻水機高於正常工作溫度18℃且高於25℃

● 請依正常關機程序關閉各級Pump Laser

● 確認為外循環水冷卻水機問題，立即通知工務室

賴錦志先生：0933-819-661 ＆ (02)2366-8283

劉明佳先生：0915-453-613 (廠商電話)

● 關閉監控水溫警報器，見圖(甲)

4. 附註-開機記錄簿水溫紀錄步驟

因輸送外循環水的水管由室溫到達實驗系統工程師設定的溫度警報值需要一段

時間；故統一於開外循環水後，進行完Oscillator的開機及所有Pump Laser

的熱機，此時約經過20~30Min，當進行Regenerative Amplifier的開機程時

，同時開啟溫度監控系統電源開關，並記錄入水溫度值於開機記錄簿上。

表格位在記錄簿右下方：   (4)(℃)：

5. 附註(一)施工相關資訊

水溫監控警報器施工廠商 (2005/01/28 完工)

佑欣企業行  徐昌龍先生  0922331016  &  (03)555-6226

附註(二)溫度監控系統的溫度設定

到達25℃必須關機是根據雷射手冊上的建議外循環水工作溫度及與雷射維護人討論後所訂定

附註(三)調整溫度監控系統溫度計

A: Screw可微調溫度計零點

B: Screw可調整溫度計監測的靈敏度

注意：未經實驗系統工程師同意，請勿任意調整